附件：

仪器设备询比采购报价单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号/主要技术指标 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中空玻璃稳态U值测定仪 | 1、详见GB/T 22476最新标准（6.2测量装置），测量装置符合GB/T 10294的防护热板双试样装置，计量面板尺寸为500×500mm； 2、玻璃稳态U值测定仪全部测量和控制均采用计算机控制，界面直观、简单操作。主要用于平板玻璃（包括压花、浇注玻璃）、镀膜玻璃或其他材料构成的平型双层或多层中空玻璃； 3、软件控制试验过程分为自动控制和手动控制两种方式。自动过程设定后，可以自动控制设备运行、自动检测、自动采集、自动显示试验曲线、自动判定试验平衡、自动停止试验并显示试验结果、生成检测报告、自动显示并存储数据、具有历史数据查询、对数据进行导出和打印等。 4、满足试件尺寸：800mm×800mm×H(10mm～120 mm)，试件数量2块； 5、传热系数测量范围：(0.25~4.5)W/ (m2•K)；测量精度：±3%；测量重复性：±1%； 6、冷板温度测量范围：(-5~50)℃，热板温度测量范围：(10~80)℃；可保持试样平均温度控制在283±0.5K，并使试样冷热表面的平均温差保持在15±1K；温度分辨率：0.01℃； 7、仪器配置电脑性能要求：i5 12代及以上处理器8G+512及以上内存，（win10以上操作系统）以及确保仪器设备操作软件的终生免费使用，满足配合湖南建研系统进行数据上传。需要售后质保2年，终身维修。 |  | 1台 | 1 |  |  | 推荐厂家：中科天昊、沈阳合兴、沈阳宝瑞通、天津英贝儿 |
| 金额合计（元） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上报价含13%增值税专用发票税费。

2、设备需按建议厂家报价。

3、请于2025年 7月 15 日下午17:00前密封盖章（并附加盖公司公章的营业执照复印件）递交至安徽省合肥市包河区辽宁路以西，太原路以北的国家级新能源暨智能网联汽车检测中心（一期）楼宇A3栋301。

联系人：陈主任     电话： 0551-62919370

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

联系电话：